## 附表1 设备报价清单
附表1：
山东航空学院教科研设备更新置换项目**采购报价清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小序 | 技术规格、参数及要求 | 报价产品品牌 | 制造厂商 | 产品制造商属于工业行业的（中、小、微）型企业 | 报价产品型号 | 质保年限 | 报价产品的技术参数 （对应要求的技术参数一条条列出配置清单） | 报价产品的技术参数满足要求的技术参数程度（填写完全满足或优于或低于） | 报价单价（万元） | 合计金额（万元） | 满足或优于技术参数的国产或进口产品品牌有哪些（请列出具体的品牌及型号），如无品牌可以满足请说明具体原因，并建议最佳配置的技术参数
1 | 多功能桌面式扫描显微镜 | 台 | 1 | 1 | 放大倍率：20x-200000x；
|  |  |  | 2 | 加速电压：1kV-30kV连续可调；
|  |  |  | 3 | 检测器：SE检测器/BSE检测器；
|  |  |  | 4 | 电子枪：预对中的钨灯丝；
|  |  |  | 5 | 光阑：4孔可变光阑（20/20/50/100μm）；
|  |  |  | 6 | 图像偏移：±50μm；
|  |  |  | 7 | 样品台：电动（X，Y：40mm/Z：5-38mm），手动（T：-90-90°/R：360°）；
|  |  |  | 8 | 自动功能：自动聚焦，自动亮度/衬度，自动对准电子枪
|  |  |  | 9 | 导航光学相机：俯视；
|  |  |  | 10 | 舱内摄像头/适用于桌面扫描电镜；
|  |  |  | 11 | 最大样品尺寸：直径：80mm；高度：38mm；
|  |  |  | 12 | 显示模式：聚焦模式；聚焦模式：320×240像素，可调整大小预览模式：800×600像素；慢速模式：适用于预览和聚焦模式；照片模式：最高3200X2400；
|  |  |  | 13 | 图像格式：JPG，Tiff，BMP；
|  |  |  | 14 | 图像储存像素：940×705像素以上；
|  |  |  | 15 | 真空系统：自动抽气系统，涡轮分子泵（3分钟内即可抽真空），旋片泵，电动阀系统（无需压缩机）；
|  |  |  | 16 | 真空模式：高真空模式（<9x10-3 Pa）/减少电量模式；
|  |  |  | 17 | 工作距离：5-40mm；
|  |  |  | 18 | 操作台：基于Windows 11的多合一24“屏幕工作站，100％由键盘和鼠标操纵控制电子显微镜；
|  |  |  | 19 | 软件：可以与现有超景深显微镜软件连用。
2 | 气态水同位素分析仪 | 套 | 1 | 1 | 用途：精确高频测量大气水汽中δ2H，δ17O、δ18O和H2O摩尔分数，实现水汽同位素在无人值守情况下的长期连续监测。
|  |  |  | 2 | 技术参数
|  |  |  | 3 | 采用离轴积分腔输出光谱技术，从而保证快速测量、宽线性范围、优良的野外适应性和易于维护。
|  |  |  | 4 | 重复性/精度（1σ，10秒）： δ2H：≤0.8‰；δ17O：≤0.2‰；δ18O：≤0.2‰； [H2O]：≤读数的0.25%
|  |  |  | 5 | 测量速度：2Hz
|  |  |  | 6 | 测量范围：5000~50000 ppm（非冷凝）
|  |  |  | 7 | 样品温度：-20~50 ℃
|  |  |  | 8 | 环境湿度：0~100% RH，非冷凝
|  |  |  | 9 | 工作温度：0~45 ℃
|  |  |  | 10 | 原厂匹配的水汽同位素标气发生器，通过气态水同位素分析仪自动设定校准时间间隔和浓度梯度，实时在线校准
|  |  |  | 11 | 与水汽同位素分析仪连接，可由分析仪自动设定校准间隔和标样测量梯度
|  |  |  | 12 | 能够发生多种混合比的水汽同位素标样，要求标样浓度梯度不少于10个
|  |  |  | 13 | 配置：气态水同位素分析仪，1台；水汽同位素标气发生器，1套；同步多路器与廓线安装套件，1套；显示器与键鼠套装，1套；设备防护装置，1套。
|  |  |  | 14 | 气态水同位素分析仪，1台
|  |  |  | 15 | 水汽同位素标气发生器，1套
|  |  |  | 16 | 同步多路器与廓线安装套件，1套
|  |  |  | 17 | 显示器与键鼠套装，1套
|  |  |  | 18 | 设备防护装置，1套
3 | 液态水同位素分析仪 | 台 | 1 | 1 | 用途：用于重要生态系统过程研究中快速、大量、精确获取降水、溪流水、土壤水、地下水、叶片水、植物茎干水中的D/H、17O/16O、18O/16O 同位素比值和δ2H、δ17O、δ18O，为深入研究陆地生态系统的水分循环、水分平衡、水分利用及生态系统应对气候变化的响应机制提供精确、有效的科学数据。
|  |  |  | 2 | 技术参数：采用激光光谱分析技术、简洁的双曲面高反镜片光腔设计，无活动组件，以确保后期使用过程中的数据稳定，每秒可进行300次全光谱扫描，无需进行复杂的激光准值调整、温度控制和波长监控
|  |  |  | 3 | 测量速度：液态水≥780注射/天；
|  |  |  | 4 | 测量精度：液态水精度（1σ，130个样品/天）： δ2H≤0.4‰，δ18O≤0.1‰，δ17O≤0.1‰
|  |  |  | 5 | 液态水样品进样量：≤1ul/针，且可调，以满足微量样品的测试需求。
|  |  |  | 6 | 采样温度：5~50℃（液态水）
|  |  |  | 7 | 设备工作温度：0~45℃
|  |  |  | 8 | 设备工作湿度：0~100%RH，无冷凝
|  |  |  | 9 | 配有全自动进样器，可实现至少150个样品的一次性无人值守连续自动进样测量，需提供操作界面截屏证明材料。
|  |  |  | 10 | 随仪器标配原厂工作标样，可溯源至IAEA，并提供证明文件。对标样的参考值要求如下，提供的标样与该参考值的δ2H偏差不超过±3%：
|  |  |  | 11 | 配置要求：液态水同位素分析仪，1台；液态水自动进样器，1台；数据后处理和光谱污染诊断软件1套；备用汽化室，1个。
4 | CO2/CH4/N2O/H2O土壤温室气体通量监测系统 | 套 | 1 | 1 | 用途：用于实时测量土壤排放的温室气体的浓度，并实时自动计算不同种类温室气体的土壤/大气交换通量。
|  |  |  | 2 | 技术参数：采用离轴积分腔输出光谱技术，从而保证快速测量、宽线性范围、优良的野外适应性和易于维护。
|  |  |  | 3 | 重复性/ 精度（1σ， 1秒）： N2O：0.2 ppb ，CH4：1 ppb ，H2O：500 ppm，CO2：±2%测量值
|  |  |  | 4 | 测量范围： N2O：1~4000 ppb，CH4：1~100 ppm，H2O：0~30000ppm， CO2：0~2000 ppm；
|  |  |  | 5 | 测量频率：≥1Hz
|  |  |  | 6 | 土壤通量自动控制系统：同时具备蓝牙和WiFi无线通讯，支持手机的数据实时传输及控制；内置数据采集通道，≥20个差分通道，用于连接气温、地温廓线、土壤温度/含水量、光照强度等环境因子传感器；可以测定土壤呼吸，也可以直接用来测定低矮植被生态系统的温室气体收支；同时驱动≥9个自动开闭气室，且可扩展。
|  |  |  | 7 | 光合作用有效辐射：测量范围：0~4000 µmol/m2/s，线性误差＜1.5% 读数
|  |  |  | 8 | 土壤含水量测量范围：0%~饱和，测量精度：2.5% VWC
|  |  |  | 9 | 温度传感器测量范围：-25~60℃，测量精度：±0.4℃
|  |  |  | 10 | 长期自动开闭气室尺寸：测量面积≥90cm×90cm
|  |  |  | 11 | 支持连接物候相机
|  |  |  | 12 | 配置：N2O/CH4/H2O激光气体分析仪，1台；CO2红外气体分析仪，1台；长期土壤通量自动控制系统，1套；土壤温度传感器，9个以上；光合有效辐射传感器，1个；长期自动开闭气室，9套以上。
5 | 全自动化学分析仪 | 套 | 1 | 1 | 功能：用于土壤、植物、水质中的氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总凯氏氮、总磷、氯化物、硼、硅酸盐、六价铬，钙，镁，尿素，蛋白质，有机质等指标的全自动分析
|  |  |  | 2 | 采用第二代直读式分光光度技术，无流通池，无基线稳定时间，无需经常更换硬件；
|  |  |  | 3 | 试剂位：≥60个，带冷藏功能
|  |  |  | 4 | 比色皿转盘：可容纳70个以上比色皿，比色皿可重复使用，光程：≥10mm；
|  |  |  | 5 | 吸光度范围：0.001-4.000 Abs；分辨率：0.0001Abs
|  |  |  | 6 | 测试速度：不低于300样品/小时
|  |  |  | 7 | 前处理：配备性能优良的植物、土壤等样品的粉碎、消解装置，以及消毒装置。消解装置要求：实现全自动化消解，每次处理样品20个以上；样品粉碎装置要求：适合软性、中硬性、硬性、脆性、弹性、纤维质等样品的快速精细研磨；粉碎方式为球磨式，出样尺寸不超过6μm；一次处理多个样品，配5ml、20ml、100ml不同体积研磨罐。
6 | 连续气体检测仪 | 台 | 1 | 1 | 检测能力：在线自动监测，57种PAMS
|  |  |  | 2 | 质量范围：(1.5~1100)amu
|  |  |  | 3 | 扫描速率：10000 amu/s
|  |  |  | 4 | 质量稳定性〈±0.1amu(48h)
|  |  |  | 5 | 检测器：MS/FID
|  |  |  | 6 | MS质量分析器：四极杆质谱
|  |  |  | 7 | 选择离子通道数：64离子通道，128组
|  |  |  | 8 | 灵敏度：EIScan（氨气）：1pg，八氟萘OFN，m/z272，S/N≥1500:1
|  |  |  | 9 | 仪器检出限：1DL≤10fg(100fg，OFN，8次连续进样，272m/z)
|  |  |  | 10 | 检测参数：乙烯、乙炔、乙烷、丙烯、丙烷、异丁烷、正丁烯、正丁烷、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、异戊烷、1-戊烯、正戊烷、反2-戊烯、顺-2-戊烯、环戊烷、2－甲基1,3-丁二烯、2.2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1－已烯、苯、环己烷、2-甲基己烷、2.3－二甲基戊烷、3-甲基己烷、2,2,4-三甲基戊烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、甲苯、3-甲基庚烷、正辛烷、对二甲苯、乙苯、间二甲苯、正壬烷、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、正丙苯、1-乙基-2-甲基苯、1-乙基-3-甲基苯、1,3,5-三甲苯、对乙基甲苯、癸烷、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯、1,3-二乙基苯、对二乙苯、十一烷、十二烷。
7 | 便携式气体检测仪 | 台 | 1 | 1 | 检测器：10.6 eV PID
|  |  |  | 2 | 谱柱：毛细管谱柱
|  |  |  | 3 | 载气：高纯氦气
|  |  |  | 4 | 检测限：1 ppb或200ppb
|  |  |  | 5 | 精确度：±25%
|  |  |  | 6 | 线性范围：1ppb-1ppm或200ppb-200ppm
|  |  |  | 7 | 线性度： >0.99
|  |  |  | 8 | 电池供电时长：＞8小时
|  |  |  | 9 | 检测参数：空气质量：1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、苯、三氯乙烯、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、（邻、间、对）二甲苯、苯乙烯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、反式1,2-二氯乙烯、异丙苯
8 | 微型啤酒、果酒酿造试验设备 | 套 | 1 | 1 | 对辊粉碎机：材质：不锈钢304.，300kg/h对辊式； 配备电机、皮带轮、皮带等；电机功率1.5Kw；转速：700rpm料斗带安全装置，可调节除铁装置。
|  |  |  | 2 | 糖化锅：304不锈钢材质。顶部半开人孔有效容积：500L，总容积为860。内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm 硅酸铝保温，保温层厚度80mm，带视灯PT100 温度探头，板面保护焊缝抛砂光带；筒体液位计，2×360度旋转洗涤球，顶部锥封，锥底：140度；外焊缝抛光；内胆抛光系数：0.4um；SUS304不锈钢支腿；调节螺栓，尺寸：102mm 蒸汽夹套加热：罐体筒体和底部夹套，夹套分别控制 满足小批量酿造需求，蒸汽夹套加热，法兰连接 蒸汽环管提高加热效率，夹套工作压力：0.3Mpa 升温速率：1-1.5℃/min 上部搅拌：卧式减速机速比：1:43，带变频 ABB 电机，桨叶搅拌，板材厂家太钢 项目包含：室内整体装修，排水系统施工
|  |  |  | 3 | 过滤槽：304不锈钢材质，顶部半开人孔：品牌山东泽禹工业装备；有效容积：500L,总容积：860L；内胆厚度：3mm，外包：2mm；内部抛光系数：0.4um；锥封，硅酸铝保温，厚度：80mm带视灯，PT100 温度探头；不锈钢铣制筛板，间隙：0.9mm；304 不锈钢支腿，尺寸：102mm，腿调节螺栓2×360度洗涤球，内部洗糟环管，4×喷淋头 回流口，带挡板减少溶氧；侧部醪液进口，带出糟装置，自动排糟；上部搅拌：卧式减速机速比：1:100，带变频
|  |  |  | 4 | 煮沸锅：304不锈钢材质。 顶部半开人孔有效容积：500L，总容积为860 内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm 硅酸铝保温，保温层厚度80mm 带视灯，PT100 温度探头 板面保护焊缝抛砂光带，筒体液位计 1*360度旋转洗涤球，品牌：溧阳四方 顶部锥封，锥底 140度 外焊缝抛光，内胆抛光系数：0.4um SUS304 不锈钢支腿尺寸：102mm 调节螺栓， 蒸汽夹套加热： 罐体筒体和底部夹套，夹套分别控制 满足小批量酿造需求 蒸汽夹套加热，法兰连接 蒸汽环管提高加热效率 夹套工作压力：0.3Mpa 升温速率：1-1.5℃/min
|  |  |  | 5 | 漩沉槽：304不锈钢材质 顶部玻璃人孔：350mm 有效容积：500L，总容积为630L 内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm 硅酸铝保温，保温层厚度80mm 板面保护焊缝抛砂光带，筒体液位计 2×360度旋转洗涤球，品牌：溧阳四方 顶部锥封，平底，带1%坡度，便于排污 外焊缝抛光，内胆抛光系数：0.4um SUS304 不锈钢支腿， 102mm 调节螺栓 罐体可调节支腿，3×102mm，支腿数量：3 罐体底部为平底，带1度斜坡利于排污 切线麦汁进口，DN32-DN25 边部麦汁出口，DN32，数量2
|  |  |  | 6 | 板式换热器：双段6个流程，换热面积6平方 快装连接，不锈钢 麦汁进出口，冷水进出口，冷媒进出口 实际面积和尺寸以及实际工艺要求计算 附带安装麦汁充氧装置 自动充氧控制调节
|  |  |  | 7 | 糖化泵：卫生级380V, 1.1kW，3m3/h18m 用于糖化料液转移 变频调速；耐温120度，卡箍连接
|  |  |  | 8 | 过滤泵：卫生级380V, 0.55kW，1m3/h18m 用于麦汁过滤&循环 变频调速；耐温120度
|  |  |  | 9 | 煮沸泵：卫生级380V, 1.5kW，3m3/h14m 用于麦汁转移&循环 变频调速；耐温120度，卡箍连接
|  |  |  | 10 | 旋沉泵：卫生，380V, 1.5kW，3m3/h24m 用于麦汁过滤 变频调速；耐温120度，卡箍连接
|  |  |  | 11 | 冷热水混合装置：在线温度显示；隔膜阀流量控制，数字显示流量计，连接PLC；系统组成：1×温度计，2×隔膜阀（冷水+热水），数字流量计，1×静态混合器
|  |  |  | 12 | 缓冲罐：材质：304 不锈钢&玻璃；容积：12L；带液位传感器；内部洗涤球；麦汁进出口：38mm；带旁通装置；位置：过滤槽筛板同高度12L
|  |  |  | 13 | 操作平台：304不锈钢平台；防滑，带护栏扶手和踏步，设计符合正常操作需求；控制柜/盒可安装在平台上；平台支腿带调节螺栓，平台边缘带保护挡板
|  |  |  | 14 | 管路阀门：304不锈钢卫生级管路。包括：糖化物料转移管路，冷热水混合管路，自来水供应管路（系统内），CIP 管路等；阀门：不锈钢卫生级蝶阀；管道三通采用45度角设计 管路设计满足实际酿造的合理需求。
|  |  |  | 15 | 热水泵：卫生级380V, 1.5kW，3m3/h24m；用热水转移&循环 变频调速；耐温120度，箍连接
|  |  |  | 16 | 蒸汽发生器：产量：不低于100kg/h；电加热：功率 72 KW，蒸汽压力：7bar；出口蒸汽温度： 175 ℃，带蒸汽减压阀
|  |  |  | 17 | 蒸汽管路：不锈钢管路；进口法兰连接，出口螺纹连接；蒸汽来管路配套：截止阀，气动角座阀，压力表等；蒸汽回管路配套：截止阀，过滤器，疏水阀等；蒸汽管路配套岩棉保温，带不锈钢外壳
|  |  |  | 18 | 发酵罐：材质：AISI 304 不锈钢；总容积：667L， 有效容积：不低于500L；罐体工作压力：2bar，实验压力：3bar 夹套工作压力：1bar，试验压力：2bar；内胆厚度：不低于3mm，外包厚度：不低于2mm，聚氨酯保温厚度：不低于80mm ；筒体和下锥米勒版夹套；一段温度控制，PT100，内胆抛光系数：0.4um；顶部碟封，60度锥角；4×不锈钢支腿，89mm, 带调节螺栓；顶部：CIP 管路，洗涤球，呼吸阀；侧部：冷媒进出口，温度探头，取样阀，侧人孔；底部：下锥冷媒进出口，排污口，啤酒出口；CIP 管路配套安装机械压力调节阀和隔膜压力表；配罐顶酒花干投口，旋转出酒口，充CO2装置；配件：4×蝶阀，1×呼吸阀，1×压力调节阀，1×压力表，1×取样阀1×呼吸阀
|  |  |  | 19 | 冰水罐：常压设计；材质：AISI 304；有效容积：1000L，总容积：1160L；内胆厚度：3mm，外包厚度：2mm，聚氨酯保温，厚度：80mm，锥封，顶部人孔，PT100 温度探头，溢流管路，不锈钢支腿 133mm，调节支腿，底部冷媒出口，带过滤器，板材：太钢
|  |  |  | 20 | 控制柜：西门子PCL1200系列,12寸显示屏；丹佛斯变频器， 泵，电机等开关，变频调速；控制，蒸汽开关，温度控制 冷媒温度控制，温度能按时间要求降温，达到工艺发酵要求，控制柜接地。
|  |  |  | 21 | CIP消毒罐：有效容积50L,总容积60L。材质：AISI 304 内胆厚度：3mm。
|  |  |  | 22 | CIP碱罐：有效容积50L,总容积60L。材质：AISI 304，内胆厚度：3mm.外包温厚度2mm；电加热6KW
9 | 30L全自动发酵罐 | 套 | 1 | 1 | 发酵罐及罐内搅拌系统： 1、数量3套，罐体设计压力≤0.3Mpa，工作压力≤0.15Mpa,罐体尺寸:Φ250×600，径高比D:H=1:2.4，罐体全容积30L，材质：SUS316L； 2、机械偶合搅拌系统，全不锈钢搅拌机座，SUS316L材质，两档特制搅拌桨，四档板,密封性能好，无泄漏染菌可能； 2层直叶搅拌桨；机械压迫式消泡桨，德国宝德或盖米罐底阀，无菌隔膜侧取样阀原装进口； 3、欧瑞伺服电机，功率：0.75KW，精度：±1rpm；能够满足高密度培养800rpm下200小时的运行； 4、夹套材质为304不锈钢，外夹套保温层304不锈钢，罐内无死角； 5、灭菌方式：在位灭菌，灭菌温度均匀可调，灭菌的同时可以搅拌，以便物料均匀受热； 6、罐体内外表面精抛光，表面粗糙度为Ra≤0.4μm；外表面亚光、拉丝、抛光处理； 7、标准pH、DO、测温口、压力表口、补酸碱口、取样口、移种口、消泡传感器接口、等接口，带发酵罐专用侧取样、放料阀，火焰接种口连接方式采用不锈钢管道快接连接； 8、12V安全视灯，带有温度、PH、DO、消泡电极1个、投料接种口1个及单人操作手持把手、补料针不少于4组/罐、排气口1个（隔膜阀）及备用口；罐内空气分布器均布气体；管道设有止回阀，有防物料倒流，确保安全并延长使用寿命； 9、压力传感器检测罐压，现场压力表显示罐压，显示范围：0-0.4MPa。
|  |  |  | 2 | 温度控制系统： 1、控制方式：全自动控制，PID全数字化设定； 2、显示范围：0～150℃； 3、显示精度：0.1℃； 4、控制范围：（冷媒温度+5℃）～50℃； 5、控制精度：±0.2℃； 6、控制内容：温度值在线检测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定； 7、部件选配：铂电阻PT100温度传感器、不锈钢电极护套、变送器，不锈钢恒温水柱、丹麦格兰富水循环泵控制。
|  |  |  | 3 | PH自动控制系统： 1、控制方式：全自动控制，PID全数字化设定； 2、显示范围：0～14PH； 3、控制范围：2～12PH； 4、显示精度：0.01PH； 5、控制精度：±0.02PH； 6、控制内容：pH值在线检测、PID智能控制； 7、部件选配：瑞士汉密尔顿pH电极检测，可高温在位灭菌，配套不锈钢电极护套、变送器，智能PID控制电磁阀自动添加酸或碱，使得PH值控制在所设定的范围内，并采用瑞士原装双屏蔽信号传输线与PLC连接，保证pH精确控制； 8、PID智能模糊控制，2路蠕动泵自动补酸/碱；补液氨或氨水调节PH，可使酸碱度的控制性能非常优良； 9、电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件自动校正。
|  |  |  | 4 | DO控制系统： 1、控制方式：与转速和进气量联动，自动检测、控制罐内DO； 2、显示范围： 0-100%； 3、显示精度：±1%； 4、控制内容：DO值在线检测，可与转速、补料关联； 5、部件选配：瑞士汉密尔顿电极，可高温在位灭菌，配套不锈钢电极护套、变送器，采用瑞士原装双屏蔽信号传输线与PLC连接，保证DO精确显示； 6、设定转速与DO联动时，当DO值达到设定值后，转速最大允许波动范围为设定值±15rpm。
|  |  |  | 5 | 空气流量：配置转子流量计及质子流量计串联模式，通气量按1：3VVM以上配置；设有氧干预模块。
|  |  |  | 6 | 补料系统：1、执行机构：调速蠕动泵+补料瓶； 2、补料泵：每台发酵罐配蠕动泵（1路定速，3路可调速（非转空比调速），可手动、自动化控制，具备完善的补料系统。
|  |  |  | 7 | 无菌空气系统:1、空气预过滤器JPF-YUD-02,过滤精度0.5μm，过滤率99.5%，不锈钢外壳； 2、空气精过滤器JPF-YUD-02,过滤精度0.01μm，过滤率99.9999%，不锈钢外壳； 3、空气减压阀。
|  |  |  | 8 | 全自动PLC下位机控制系统: 1、数量3套，选用德国西门子PLC可编程序控制器系统,TTSW-AT6000B-3型。10″TFT液晶触摸显示屏,每只罐为一个控制单位，由一个工作站对一只罐的温度、转速、PH、DO等多参数进行检测、记录、控制设定； 2、全中文菜单组态,用彩色图形以曲线、数显、棒图、报表等方式显示,色彩徇丽，高点阵高亮度256色，LED背光，操作人员直接用手点击屏幕执行操作或输入设定,提供和编程组态软件资料及系统进入密码设定等,人机界面友好； 3、上位机电脑：联想\DELL，品牌机器，显示屏21英寸，操作系统及其它软件均为正版。
|  |  |  | 9 | 蒸汽发生器:1、功率：18KW/380V； 2、自动供汽,加水,缺水保护。
|  |  |  | 10 | 空气压缩机：出气量115L/min。
|  |  |  | 11 | 冷水机组：制冷量6500大卡，三台发酵罐共用。
10 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 套 | 1 | 1 | 1.分辨率：不低于0.25cm-1。用户可根据测试需要，将光谱分辨率自由设置成0.25cm-1，0.5cm-1，1cm-1，2cm-1，4cm-1，8cm-1，16cm-1等
|  |  |  | 2 | 2.信噪比：不低于60000:1（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫）
|  |  |  | 3 | 3.等效峰-峰值噪声<7.2×10-6Abs（4cm-1光谱分辨率，1分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫）
|  |  |  | 4 | 4.光谱范围：7800~350cm-1，可以扩展到12500~240cm-1
|  |  |  | 5 | 5.光源：高强度长寿命中远红外SiN陶瓷光源，空气冷却
|  |  |  | 6 | 6.30°角入射迈克尔逊干涉仪，能量利用率高
|  |  |  | 7 | 7.线性导轨动镜驱动机构，可实现高精度的直线往复运动
|  |  |  | 8 | 8.动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直
|  |  |  | 9 | 9.分束器：中红外镀锗双面防潮特氟龙镀层KBr分束器。新型的特氟龙镀层，既保证长期可靠的防潮性能，也同时实现相对高的光通量
|  |  |  | 10 | 10.更换分束器后仪器可自动识别，并自动准直到最佳状态
|  |  |  | 11 | 11.激光器：高单色性高稳定He-Ne激光器，波长和功率长期稳定
|  |  |  | 12 | 12.检测器：要求为半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性
|  |  |  | 13 | 13.检测器封装采用永久防潮的KRS-5光学窗片，确保不会因受潮导致检测器损坏
|  |  |  | 14 | 14.可升级到双检测器，仪器内部可同时安装两个检测器，软件选择，自动切换
|  |  |  | 15 | 15.高速扫描功能：使用标配的检测器可实现每秒钟20张完整光谱（7800~350cm-1）的高速扫描，无需额外升级硬件
|  |  |  | 16 | 16.样品室光学窗片采用新型的特氟龙镀层KBr光学窗片，既保证长期可靠的防潮性能，也同时保证相对高的光通量
|  |  |  | 17 | 17.样品室光学窗片可方便地由用户自行更换，无需使用工具
|  |  |  | 18 | 18.仪器有外在明显的湿度指示灯（硬件），并在软件中有湿度实时指示
|  |  |  | 19 | 19.仪器内置长寿命自动电子除湿装置，无需定期更换干燥剂。电子除湿装置采用高分子固态电解膜技术，无噪音，免维护，不产生液态水，无需定期排水或清理
|  |  |  | 20 | 20.软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、动力学测定、再解析、简单宏程序等模块
|  |  |  | 21 | 21. 数据处理功能：包括四则数学运算、归一化、基线校正、平滑、导数、截断、连接、插值、频率转换、时间-温度转换、峰检测、膜厚/池厚计算、数据集运算、纯度计算、解卷积、傅立叶变换、K-M变换、K-K变换、高级ATR校正、、大气校正等
|  |  |  | 22 | 22. 自动分析助手：包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序（混合物分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数）；食品添加剂鉴别程序
|  |  |  | 23 | 23. 智能光谱顾问功能：能够以交互方式确认光谱数据质量，并提示可能的改进措施，以便得到更高质量的光谱数据
|  |  |  | 24 | 24. 定量模块：可以用峰高、峰面积、峰比率等建立多点标准曲线定量；计算得到的浓度可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定；
|  |  |  | 25 | 25. 光度测定模块：可直接读取峰高、峰面积、峰比率数值；读取值可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定
|  |  |  | 26 | 26. 光谱检索功能：可基于光谱检索，也可基于峰检索、文本检索或组合检索；用户可自建库（支持中文路径）；可使用用户自建谱库，也可使用Sadtler谱库等第三方商品谱库
|  |  |  | 27 | 27.软件要求配备11500张以上的标准谱库，有正版授权的USB加密锁。包括溶剂、药品、食品添加剂、农业化学品、污染物、聚合物、有机化合物、无机物等多种标准谱库，其中聚合物谱图不少于2000张
|  |  |  | 28 | 28. 时间程序测定模块：可以按照设定的时间间隔连续扫描光谱，并按照用户指定的峰高、峰面积、峰比率、浓度等生成时间序列数据
|  |  |  | 29 | 29. 大气校正功能：可以在扫描过程中自动执行大气校正，以消除水汽和二氧化碳的干扰；可以对已存在的光谱数据进行大气校正的后处理
|  |  |  | 30 | 30．硬件监控：开机自诊断，初始化检查光路、电路及信号系统的状态；实时状态监控，自动检查光源和激光器的开关状态、干涉仪内部的湿度、安装在样品室的附件信息、分束器的类型；自动记录光源和激光器的已使用小时数；自动提示下次定期检查的建议日期
|  |  |  | 31 | 31．软件支持附件自动识别和参数自动优化功能
|  |  |  | 32 | 附件
|  |  |  | 33 | 液体制样包、固体制样包、ATR附件
11 | 激光共聚焦显微镜 | 台 | 1 | 1 | 1 激光器部分
|  |  |  | 2 | 1.1 *激光器：采用单模保偏光纤，能量动态范围 ≥10000:1； － 固态激光器405nm； － 固态激光器488nm； － 固态激光器561nm； － 固态激光器640nm；
|  |  |  | 3 | 1.2 软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态（Switch off）功能。
|  |  |  | 4 | 1.3 激光器功率最小调节精度≤0.001%。
|  |  |  | 5 | 2 扫描模块
|  |  |  | 6 | 2.1 扫描、检测单元与显微镜一体化设计，所有检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接。
|  |  |  | 7 | 2.2 针孔采用复消色差校正，适合短波长（如 405 nm）激光成像，自动对齐；调节范围0.0到>10AU（Airy Unit）。
|  |  |  | 8 | 2.3 检测器数量：光谱型荧光检测器≥3个，透射光检测器1个。
|  |  |  | 9 | 2.4 荧光检测器类型： 荧光检测器全部为光谱型检测器，检测范围调节精度≤1nm。
|  |  |  | 10 | 2.5 主分光镜：采用≤10°小角度入射技术，背景激光压制效率≥99.9999%（即OD值≥6）。
|  |  |  | 11 | 2.6光谱分光：采用VSD方式进行分光，分光精度1nm。
|  |  |  | 12 | 2.7 X、Y方向扫描振镜数量≤2个，减少激发荧光信号的折射损失。
|  |  |  | 13 | 2.8 扫描头绝对线性扫描运动，保证激光在每个点驻留时间相同，保证定量实验结果的准确性，且回转时间短，>85%的帧时间（frame time）有效地用于图像采样。
|  |  |  | 14 | 2.9 可以通过硬件进行硬件同方向≥360°任意旋转实时扫描成像，方便任意朝向的样品一次正立成像。
|  |  |  | 15 | 2.10 扫描光学变倍：最小变倍扫描系数≤ 0.45x，且变倍连续可调。
|  |  |  | 16 | 2.11 在线性扫描模式下，逐行扫描可同时满足以下扫描速度指标：≥8幅/秒（512x512像素）、≥60幅/秒（512x64像素）、≥220幅/秒（512x16像素）。
|  |  |  | 17 | 2.12 一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像，如果一次实验设置分次扫描，分次扫描次数≥10。
|  |  |  | 18 | 2.13 光谱扫描（Lambda成像）：两个检测器平行扫描完成光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；最小光谱检测范围（光谱分辨率）≤1.5nm；可根据结果做线性光谱拆分，去除自发荧光及荧光串扰。
|  |  |  | 19 | 2.14 一个可用于明场和DIC的透射光检测通道。
|  |  |  | 20 | 2.15 具有实时电子组件(real-time electronics)：控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理：过量采样读取逻辑电路，用以获得最佳灵敏度；数据在实时电路与用户计算机之间通过进行交换，在采集图像的同时可进行数据在线分析。
|  |  |  | 21 | 3 超高分辨率部分
|  |  |  | 22 | 3.1 超高分辨率检测器采用由32个GaAsP（磷酸砷化镓）组成的高灵敏度面阵列检测器，相比常规的单个GaAsP或HyD系列检测器，可支持≥4个荧光激发点同时检测；
|  |  |  | 23 | 3.2 在确保荧光收集效率的情况下（针孔必须≥1.25AU），超高分辨成像可同时实现如下效果：分辨率：XY方向上120nm；Z方向上350nm；同时相较传统共聚焦提升≥4-8x灵敏度或信噪比。
|  |  |  | 24 | 3.3 在确保荧光收集效率的情况下（针孔≥1.25AU），超高分辨率成像速度：≥8幅/秒（512x512像素，16位）。
|  |  |  | 25 | 3.4 超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，最小光谱成像范围≤1nm。
|  |  |  | 26 | 3.5 超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm， 488nm， 561nm 和640nm。
|  |  |  | 27 | 3.6 荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的三维层切成像系统样品都可以进行超高分辨率成像。
|  |  |  | 28 | 3.7 超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。
|  |  |  | 29 | 4 显微镜主机
|  |  |  | 30 | 4.1 研究型全自动倒置显微镜，高效率型光路设计。
|  |  |  | 31 | 4.2 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进（minimum step size）≤15nm。
|  |  |  | 32 | 4.3 全电动扫描台，行程≥130 mm x 100 mm，最大速度≥50mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。
|  |  |  | 33 | 4.4 显微镜透射光源：高亮度LED光源，寿命>60000小时。
|  |  |  | 34 | 4.5 高亮度LED荧光光源，寿命≥20000小时。
|  |  |  | 35 | 4.6 荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动切换速度≤250毫秒，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。
|  |  |  | 36 | 4.7 全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。
|  |  |  | 37 | 4.8 多功能长工作距离电动聚光镜，NA≥0.55。
|  |  |  | 38 | 4.9 目镜一对：10X，视场数≥23。
|  |  |  | 39 | 4.10 6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。
|  |  |  | 40 | 4.11 物镜：
|  |  |  | 41 | 10x干镜，数值孔径≥0.45；
|  |  |  | 42 | 20x干镜，数值孔径≥0.8；
|  |  |  | 43 | 40x干镜，数值孔径≥0.95，同时满足工作距离≥250微米；
|  |  |  | 44 | 63x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥190微米；
|  |  |  | 45 | 4.12 配有专业系统气垫式主动防震装置。
|  |  |  | 46 | 5 软件部分及图像工作站
|  |  |  | 47 | 5.1 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。
|  |  |  | 48 | 5.2 自动聚焦模块：自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光。
|  |  |  | 49 | 5.3 三维采集模块：用于设置及自动获取Z轴三维图像。
|  |  |  | 50 | 5.4 时间序列模块：用于设置及自动随时间获取动态图像。
|  |  |  | 51 | 5.5 景深扩展模块：用于全景深图像叠加运算和展示。
|  |  |  | 52 | 5.6 共定位分析模块：对多通道荧光图像中两个通道之间的共定位进行定量分析。包括共定位系数，曼德尔系数，皮尔森系数等。
|  |  |  | 53 | 5.7 REUSE功能。再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。
|  |  |  | 54 | 5.8 三维图像处理：3D和4D图像渲染，有四种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。
|  |  |  | 55 | 5.9 交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。
|  |  |  | 56 | 5.10 Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。
|  |  |  | 57 | 5.11 具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。
|  |  |  | 58 | 5.12 裁剪功能，灵活地选择扫描区域。
|  |  |  | 59 | 5.13 光谱扫描及拆分功能，可以去除自发荧光，及荧光串扰。
|  |  |  | 60 | 5.14 图像分析功能：具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析。
|  |  |  | 61 | 5.15 图像与视频导入/导出：适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。
|  |  |  | 62 | 5.16 图像反卷积处理功能：提供≥3种图像反卷积（Deconvolution）方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。
|  |  |  | 63 | 5.17 原装进口图像工作站一套：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性。
|  |  |  | 64 | 5.18 硬件配置不低于以下要求： Intel® Xeon Gold 4核处理器，主频≥3.6 GHz，≥512 G SSD高速硬盘以及≥2个6TB SATA 7200 rpm硬盘，≧64GB内存，DVD刻录机，≥32英寸液晶显示器，分辨率≥3840 × 2160，Windows 10 Ultimate x64操作系统。
12 | 荧光正置显微镜 | 台 | 1 | 1 | 正置荧光显微镜是生物医学研究中不可缺少的重要仪器，主要用来进行组织切片的样品的分子和结构检测，荧光强度信号的定量分析以及其他生物学应用。
|  |  |  | 2 | 设备用途 ： 该设备用于获取清晰的高质量的荧光图像，可用于观测动植物组织的结构。
|  |  |  | 3 | 1.工作条件：
|  |  |  | 4 | 1.1 电源：220V10%,50-60Hz
|  |  |  | 5 | 1.2 工作环境条件：工作环境温度 +10℃～40℃
|  |  |  | 6 | 1.3 可连续稳定运行
|  |  |  | 7 | 2.设备用途：
|  |  |  | 8 | 可观察普通染色、荧光标记切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。3.1显微镜主机部分：
|  |  |  | 9 | 3.1.1 光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。
|  |  |  | 10 | 3.1.2 同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。
|  |  |  | 11 | 3.1.3明场照明装置
|  |  |  | 12 | 主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。
|  |  |  | 13 | 内置透射光科勒照明器，编码型高性能LED光源；带非接触式内置LED更换工具；可在调焦时方便同时调整光源亮度，可配备集成式六位减光片转轮和0.25/0.06/0.015减光片及白平衡滤色片。
|  |  |  | 14 | 3.1.4 载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，带控制手柄。
|  |  |  | 15 | 3.1.5 超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节
|  |  |  | 16 | 3.1.6 10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，两个目镜均具有屈光度校正功能
|  |  |  | 17 | 3.1.7 编码型物镜转换器≥6位物镜转盘，数码拍照时配合软件可自动计算标尺信息，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。
|  |  |  | 18 | 3.1.8 全套高品质物镜
|  |  |  | 19 | 增强反差型荧光物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.16；
|  |  |  | 20 | 增强反差型荧光物镜10×，数值孔径：NA≥0.30;
|  |  |  | 21 | 增强反差型荧光物镜20×，数值孔径：NA≥0.50;
|  |  |  | 22 | 增强反差型荧光物镜40×，数值孔径：NA≥0.75；
|  |  |  | 23 | 增强反差型荧光物镜100×，数值孔径：NA≥1.30
|  |  |  | 24 | 3.1.9 聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。
|  |  |  | 25 | 3.1.10 可升级观察方法：PlasDIC
|  |  |  | 26 | 3.1.11主机架上下分体，可加垫高模块，增大样品空间，不用化学药品的绿色环保防霉技术。
|  |  |  | 27 | 3.1.12 样品空间：视标本厚度的不同以及配置不同，样品空间从0~110mm连续可调,满足大样本的观察需要。
|  |  |  | 28 | 3.1.13集成节能和为了延长照明寿命的Eco-mode，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。
|  |  |  | 29 | 3.1.14机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息。
|  |  |  | 30 | 3.2 荧光系统：
|  |  |  | 31 | 3.2.1 荧光光源：长寿命120W金属卤化物荧光光源，使用寿命可达2000小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调。
|  |  |  | 32 | 3.2.2 机身集成透射光反射光电动光闸，切换倒荧光时，透射光光闸自动关闭，可防止透射光光源磷光对荧光成像的影响，确保荧光高对比度。
|  |  |  | 33 | 3.2.3 荧光滤色镜套：红蓝绿三组滤色块
|  |  |  | 34 | 紫外激发波长365nm，分色395nm，发射波长445/50nm
|  |  |  | 35 | 蓝光激发波带宽475/40，分色500nm，发射波长530/50nm
|  |  |  | 36 | 绿光激发波带宽546/12nm，分色560nm，发射波长575-640nm
|  |  |  | 37 | 3.2.4 编码型荧光激发块转盘：≥6孔，复消色差荧光光路。
|  |  |  | 38 | 3.3 原厂同品牌成像系统
|  |  |  | 39 | 3.3.1 显微数码专用彩色冷 CCD，芯片尺寸≥2/3 英寸
|  |  |  | 40 | 3.3.2 像素点大小≥3.45 μm x 3.45 μm
|  |  |  | 41 | 3.3.3 物理像素：≥500 万（需厂家提供彩页）
|  |  |  | 42 | 3.3.4 动态范围≥25000：1
|  |  |  | 43 | 3.4 同品牌软件系统：
|  |  |  | 44 | 3.4.1 景深扩展功能，可实现超景深拍摄
|  |  |  | 45 | 3.4.2 大图拼接功能，实现超大视野拍摄
|  |  |  | 46 | 3.4.3 多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加
|  |  |  | 47 | 3.4.4 视频拍摄功能
|  |  |  | 48 | 3.4.5 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸
|  |  |  | 49 | 3.4.6 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等
|  |  |  | 50 | 3.4.7 可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览
|  |  |  | 51 | 3.4.8 支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出。
|  |  |  | 52 | 3.4.9 可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理。
|  |  |  | 53 | 3.4.10 对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等
|  |  |  | 54 | 3.4.11 曝光模式自动、测光、手动可选
|  |  |  | 55 | 3.4.12 灰度测量值12位动态范围
|  |  |  | 56 | 3.4.13 可手动或自动白平衡调节
|  |  |  | 57 | 4.配置图像工作站，CPU≥I5,内存≥16G，硬盘≥1T，配置独立显卡≥2G
13 | 便携式光合荧光测量仪 | 台 | 1 |  | 分析器： 分析器位置：红外分析器位于叶室头部。CO2分析器：最佳量程0-3000 μmol·mol-1。CO2精度：≤0.1 μmol·mol-1 @4s信号。H2O分析器：最佳量程0-75 mmol·mol-1。 H2O精度：≤0.01 mmol·mol-1 @4s信号。气体流速：叶室内流速0-1400 µmol·s-1，叶室外其他通道流速680-1700 µmol·s-1。方位敏感度: ≤±1 μmol/mol@任意方位@400 μmol/mol-1
主机压力传感器： 测量范围：50-110 kPa；准确度：≤±0.4 kPa； 2.3 分辨率：≤1.5 Pa。信号噪声：≤0.004 kPa @4s信号。
叶室压力传感器： 压力控制范围：-2-2 kPa。分辨率：≤1 Pa。 信号噪声：1 Pa @4s信号。
红蓝光源：总光强输出范围：0-2500 µmol·m-2·s-1。光场匀质性:≤±10%@90%光圈孔径范围。
光量子传感器： 数量：包括内置与外置共两个。 探测器：硅光电探测器。灵敏度：5-10 µA/1000 µmol·m-2·s-1。
工作温度：0-50℃。存储温度：-20℃-60℃。叶室温度控制范围：环境温度的±10℃。
荧光调制频率：1-250KHz。饱和光强：最大16000µmol·m-2·s-1
主机处理器：≥四核,1GHz。存储：2G RAM，8GB 闪存。电池卡槽：≥2个，中途更换电池不需要关机。
Note on A4: Administrator: 项目单位对应标包的设备名称、单位、数量、小序、技术规格参数及要求根据可研报告进行填写